## 通信架构
通信架构与协议归属
链路 | 工作模式 | 协议归属 | 说明
PC ↔ STM32 | 控制帧透传 | STM32仅处理0x02 | 其余ZAYS控制帧不改命令、不改数据，直接转发
STM32 ↔ NRF_RX | UART透传 | NRF_RX不解释业务 | NRF_RX只负责UART与2.4 GHz之间搬运完整控制帧
NRF_RX ↔ NRF_TX | 2.4 GHz固定包 | NRF_TX处理0x20～0x25及0x40～0x49 | 日常绑定管理与出厂SN配置为两套独立协议，均端到端透传
NRF_TX → PC | 图像专用链路 | 0x81图像上报 | 图像继续使用原分片、重组、ACK机制，不与短控制帧混用
统一控制帧：5A 41 59 53 + CMD + LEN_H + LEN_L + DATA + CHECKSUM；长度为大端，校验仅累加DATA并取低8位。

## PC->STM32
PC→STM32 通信协议
1. 查询绑定胶囊序列号命令（0x20，透传至NRF_RX）
序号 | 标识符 | 格式定义 | 备注
0 | 头标识1 | '0x5A | 固定值（ASCII：Z）
1 | 头标识2 | '0x41 | 固定值（ASCII：A）
2 | 头标识3 | '0x59 | 固定值（ASCII：Y）
3 | 头标识4 | '0x53 | 固定值（ASCII：S）
4 | 命令 | '0x20 | 单字节
5 | 数据长度H | '0x00 | 数据长度高字节（大端模式）
6 | 数据长度L | '0x00 | 数据长度低字节（大端模式）
7 | 校验和 | '0x** | 数据区逐字节累加，取低8位；无数据时为0x00
2. 解除绑定胶囊序列号命令（0x22，透传至NRF_RX）
序号 | 标识符 | 格式定义 | 备注
0 | 头标识1 | '0x5A | 固定值（ASCII：Z）
1 | 头标识2 | '0x41 | 固定值（ASCII：A）
2 | 头标识3 | '0x59 | 固定值（ASCII：Y）
3 | 头标识4 | '0x53 | 固定值（ASCII：S）
4 | 命令 | '0x22 | 单字节
5 | 数据长度H | '0x00 | 数据长度高字节（大端模式）
6 | 数据长度L | '0x00 | 数据长度低字节（大端模式）
7 | 校验和 | '0x** | 数据区逐字节累加，取低8位；无数据时为0x00
3. 绑定胶囊序列号命令（0x24，透传至NRF_RX）
序号 | 标识符 | 格式定义 | 备注
0 | 头标识1 | '0x5A | 固定值（ASCII：Z）
1 | 头标识2 | '0x41 | 固定值（ASCII：A）
2 | 头标识3 | '0x59 | 固定值（ASCII：Y）
3 | 头标识4 | '0x53 | 固定值（ASCII：S）
4 | 命令 | '0x24 | 单字节
5 | 数据长度H | '0x00 | 数据长度高字节（大端模式）
6 | 数据长度L | '0x08 | 数据区共8字节
7 | 胶囊序列号数据[0] | '0x** | 8421 BCD编码，共8字节
8 | 胶囊序列号数据[1] | '0x** | 8421 BCD编码，共8字节
9 | 胶囊序列号数据[2] | '0x** | 8421 BCD编码，共8字节
10 | 胶囊序列号数据[3] | '0x** | 8421 BCD编码，共8字节
11 | 胶囊序列号数据[4] | '0x** | 8421 BCD编码，共8字节
12 | 胶囊序列号数据[5] | '0x** | 8421 BCD编码，共8字节
13 | 胶囊序列号数据[6] | '0x** | 8421 BCD编码，共8字节
14 | 胶囊序列号数据[7] | '0x** | 8421 BCD编码，共8字节
15 | 校验和 | '0x** | 8字节胶囊序列号逐字节累加，取低8位
4. RTC时间设置命令（0x02，仅STM32处理，无独立应答）
序号 | 标识符 | 格式定义 | 备注
0 | 头标识1 | '0x5A | 固定值（ASCII：Z）
1 | 头标识2 | '0x41 | 固定值（ASCII：A）
2 | 头标识3 | '0x59 | 固定值（ASCII：Y）
3 | 头标识4 | '0x53 | 固定值（ASCII：S）
4 | 命令 | '0x02 | 单字节
5 | 时间数据长度H | '0x00 | 数据长度高字节（大端模式）
6 | 时间数据长度L | '0x07 | 数据区共7字节
7 | 年 | BCD码 | 例如26表示2026年
8 | 月 | BCD码 | 01～12
9 | 日 | BCD码 | 01～31
10 | 星期 | BCD码 | 01～07
11 | 时 | BCD码 | 00～23
12 | 分 | BCD码 | 00～59
13 | 秒 | BCD码 | 00～59
14 | 校验和 | '0x** | 7字节时间数据逐字节累加，取低8位
5. 出厂SN配置：准备命令（0x40，透传至NRF_TX）
序号 | 标识符 | 格式定义 | 备注
0 | 头标识1 | '0x5A | 固定值（ASCII：Z）
1 | 头标识2 | '0x41 | 固定值（ASCII：A）
2 | 头标识3 | '0x59 | 固定值（ASCII：Y）
3 | 头标识4 | '0x53 | 固定值（ASCII：S）
4 | 命令 | '0x40 | 单字节
5 | 数据长度H | '0x00 | 数据长度高字节（大端模式）
6 | 数据长度L | '0x00 | 数据长度低字节（大端模式）
7 | 校验和 | '0x00 | 无数据，校验和为0x00
6. 出厂SN配置：设备ID查询命令（0x42，透传至NRF_TX）
序号 | 标识符 | 格式定义 | 备注
0 | 头标识1 | '0x5A | 固定值（ASCII：Z）
1 | 头标识2 | '0x41 | 固定值（ASCII：A）
2 | 头标识3 | '0x59 | 固定值（ASCII：Y）
3 | 头标识4 | '0x53 | 固定值（ASCII：S）
4 | 命令 | '0x42 | 单字节
5 | 数据长度H | '0x00 | 数据长度高字节（大端模式）
6 | 数据长度L | '0x00 | 数据长度低字节（大端模式）
7 | 校验和 | '0x00 | 无数据，校验和为0x00
7. 出厂SN配置：设置命令（0x44，设备ID+新SN）
序号 | 标识符 | 格式定义 | 备注
0 | 头标识1 | '0x5A | 固定值（ASCII：Z）
1 | 头标识2 | '0x41 | 固定值（ASCII：A）
2 | 头标识3 | '0x59 | 固定值（ASCII：Y）
3 | 头标识4 | '0x53 | 固定值（ASCII：S）
4 | 命令 | '0x44 | 单字节
5 | 数据长度H | '0x00 | 数据长度高字节（大端模式）
6 | 数据长度L | '0x10 | 数据区共16字节
7 | 胶囊设备ID[0] | '0x** | NRF芯片DEVICEID，共8字节
8 | 胶囊设备ID[1] | '0x** | NRF芯片DEVICEID，共8字节
9 | 胶囊设备ID[2] | '0x** | NRF芯片DEVICEID，共8字节
10 | 胶囊设备ID[3] | '0x** | NRF芯片DEVICEID，共8字节
11 | 胶囊设备ID[4] | '0x** | NRF芯片DEVICEID，共8字节
12 | 胶囊设备ID[5] | '0x** | NRF芯片DEVICEID，共8字节
13 | 胶囊设备ID[6] | '0x** | NRF芯片DEVICEID，共8字节
14 | 胶囊设备ID[7] | '0x** | NRF芯片DEVICEID，共8字节
15 | 待设置胶囊SN[0] | '0x** | 新SN，共8字节；此步骤只暂存
16 | 待设置胶囊SN[1] | '0x** | 新SN，共8字节；此步骤只暂存
17 | 待设置胶囊SN[2] | '0x** | 新SN，共8字节；此步骤只暂存
18 | 待设置胶囊SN[3] | '0x** | 新SN，共8字节；此步骤只暂存
19 | 待设置胶囊SN[4] | '0x** | 新SN，共8字节；此步骤只暂存
20 | 待设置胶囊SN[5] | '0x** | 新SN，共8字节；此步骤只暂存
21 | 待设置胶囊SN[6] | '0x** | 新SN，共8字节；此步骤只暂存
22 | 待设置胶囊SN[7] | '0x** | 新SN，共8字节；此步骤只暂存
23 | 校验和 | '0x** | 16字节数据逐字节累加，取低8位
8. 出厂SN配置：确认写入命令（0x46）
序号 | 标识符 | 格式定义 | 备注
0 | 头标识1 | '0x5A | 固定值（ASCII：Z）
1 | 头标识2 | '0x41 | 固定值（ASCII：A）
2 | 头标识3 | '0x59 | 固定值（ASCII：Y）
3 | 头标识4 | '0x53 | 固定值（ASCII：S）
4 | 命令 | '0x46 | 单字节
5 | 数据长度H | '0x00 | 数据长度高字节（大端模式）
6 | 数据长度L | '0x00 | 数据长度低字节（大端模式）
7 | 校验和 | '0x00 | 无数据，校验和为0x00

## STM32->PC
STM32→PC 通信协议
1. 图片发送命令（0x81）
序号 | 标识符 | 格式定义 | 备注
0 | 头标识1 | '0x5A | 固定值（ASCII：Z）
1 | 头标识2 | '0x41 | 固定值（ASCII：A）
2 | 头标识3 | '0x59 | 固定值（ASCII：Y）
3 | 头标识4 | '0x53 | 固定值（ASCII：S）
4 | 命令 | '0x81 | 图片发送命令
5 | 图片及设备信息数据长度H | '0x** | 大端模式
6 | 图片及设备信息数据长度L | '0x** | 大端模式
7～(7+图片长度-1) | JPEG图片数据 | '0x** | JPEG格式
随后128字节 | 设备信息数据 | '0x** | 详见128字节设备信息
最后1字节 | 累加和校验 | '0x** | 图片及设备信息数据逐字节累加
2. 广播胶囊序列号（0x05）
序号 | 标识符 | 格式定义 | 备注
0 | 头标识1 | '0x5A | 固定值（ASCII：Z）
1 | 头标识2 | '0x41 | 固定值（ASCII：A）
2 | 头标识3 | '0x59 | 固定值（ASCII：Y）
3 | 头标识4 | '0x53 | 固定值（ASCII：S）
4 | 命令 | '0x05 | 单字节
5 | 数据长度H | '0x00 | 数据长度高字节
6 | 数据长度L | '0x08 | 数据区共8字节
7 | 胶囊序列号数据[0] | '0x** | NRF_TX每500 ms广播
8 | 胶囊序列号数据[1] | '0x** | NRF_TX每500 ms广播
9 | 胶囊序列号数据[2] | '0x** | NRF_TX每500 ms广播
10 | 胶囊序列号数据[3] | '0x** | NRF_TX每500 ms广播
11 | 胶囊序列号数据[4] | '0x** | NRF_TX每500 ms广播
12 | 胶囊序列号数据[5] | '0x** | NRF_TX每500 ms广播
13 | 胶囊序列号数据[6] | '0x** | NRF_TX每500 ms广播
14 | 胶囊序列号数据[7] | '0x** | NRF_TX每500 ms广播
15 | 校验和 | '0x** | 8字节序列号逐字节累加，取低8位
3. 查询绑定胶囊序列号应答（0x21）
序号 | 标识符 | 格式定义 | 备注
0 | 头标识1 | '0x5A | 固定值（ASCII：Z）
1 | 头标识2 | '0x41 | 固定值（ASCII：A）
2 | 头标识3 | '0x59 | 固定值（ASCII：Y）
3 | 头标识4 | '0x53 | 固定值（ASCII：S）
4 | 命令 | '0x21 | 单字节
5 | 数据长度H | '0x00 | 数据长度高字节（大端模式）
6 | 数据长度L | '0x08 | 数据长度低字节；数据区共8字节
7 | 胶囊序列号数据[0] | '0x** | 当前生效SN，共8字节
8 | 胶囊序列号数据[1] | '0x** | 当前生效SN，共8字节
9 | 胶囊序列号数据[2] | '0x** | 当前生效SN，共8字节
10 | 胶囊序列号数据[3] | '0x** | 当前生效SN，共8字节
11 | 胶囊序列号数据[4] | '0x** | 当前生效SN，共8字节
12 | 胶囊序列号数据[5] | '0x** | 当前生效SN，共8字节
13 | 胶囊序列号数据[6] | '0x** | 当前生效SN，共8字节
14 | 胶囊序列号数据[7] | '0x** | 当前生效SN，共8字节
15 | 校验和 | '0x** | 8字节序列号逐字节累加，取低8位
4. 解除绑定胶囊序列号应答（0x23）
序号 | 标识符 | 格式定义 | 备注
0 | 头标识1 | '0x5A | 固定值（ASCII：Z）
1 | 头标识2 | '0x41 | 固定值（ASCII：A）
2 | 头标识3 | '0x59 | 固定值（ASCII：Y）
3 | 头标识4 | '0x53 | 固定值（ASCII：S）
4 | 命令 | '0x23 | 单字节
5 | 数据长度H | '0x00 | 数据长度高字节（大端模式）
6 | 数据长度L | '0x01 | 数据区共1字节
7 | 应答数据 | '0x01/0x00 | '0x01成功；0x00失败
8 | 校验和 | 同应答数据 | 仅1字节数据，校验值与应答数据相同
5. 绑定胶囊序列号应答（0x25）
序号 | 标识符 | 格式定义 | 备注
0 | 头标识1 | '0x5A | 固定值（ASCII：Z）
1 | 头标识2 | '0x41 | 固定值（ASCII：A）
2 | 头标识3 | '0x59 | 固定值（ASCII：Y）
3 | 头标识4 | '0x53 | 固定值（ASCII：S）
4 | 命令 | '0x25 | 单字节
5 | 数据长度H | '0x00 | 数据长度高字节（大端模式）
6 | 数据长度L | '0x01 | 数据区共1字节
7 | 应答数据 | '0x01/0x00 | '0x01成功；0x00失败
8 | 校验和 | 同应答数据 | 仅1字节数据，校验值与应答数据相同
6. 出厂SN配置：准备应答（0x41）
序号 | 标识符 | 格式定义 | 备注
0 | 头标识1 | '0x5A | 固定值（ASCII：Z）
1 | 头标识2 | '0x41 | 固定值（ASCII：A）
2 | 头标识3 | '0x59 | 固定值（ASCII：Y）
3 | 头标识4 | '0x53 | 固定值（ASCII：S）
4 | 命令 | '0x41 | 单字节
5 | 数据长度H | '0x00 | 数据长度高字节（大端模式）
6 | 数据长度L | '0x00 | 数据长度低字节（大端模式）
7 | 校验和 | '0x00 | 无数据，校验和为0x00
7. 出厂SN配置：设备ID查询应答（0x43）
序号 | 标识符 | 格式定义 | 备注
0 | 头标识1 | '0x5A | 固定值（ASCII：Z）
1 | 头标识2 | '0x41 | 固定值（ASCII：A）
2 | 头标识3 | '0x59 | 固定值（ASCII：Y）
3 | 头标识4 | '0x53 | 固定值（ASCII：S）
4 | 命令 | '0x43 | 单字节
5 | 数据长度H | '0x00 | 数据长度高字节
6 | 数据长度L | '0x08 | 数据区共8字节
7 | 胶囊设备ID[0] | '0x** | NRF芯片DEVICEID
8 | 胶囊设备ID[1] | '0x** | NRF芯片DEVICEID
9 | 胶囊设备ID[2] | '0x** | NRF芯片DEVICEID
10 | 胶囊设备ID[3] | '0x** | NRF芯片DEVICEID
11 | 胶囊设备ID[4] | '0x** | NRF芯片DEVICEID
12 | 胶囊设备ID[5] | '0x** | NRF芯片DEVICEID
13 | 胶囊设备ID[6] | '0x** | NRF芯片DEVICEID
14 | 胶囊设备ID[7] | '0x** | NRF芯片DEVICEID
15 | 校验和 | '0x** | 8字节设备ID逐字节累加，取低8位
8. 出厂SN配置：设置应答（0x45）
序号 | 标识符 | 格式定义 | 备注
0 | 头标识1 | '0x5A | 固定值（ASCII：Z）
1 | 头标识2 | '0x41 | 固定值（ASCII：A）
2 | 头标识3 | '0x59 | 固定值（ASCII：Y）
3 | 头标识4 | '0x53 | 固定值（ASCII：S）
4 | 命令 | '0x45 | 单字节
5 | 数据长度H | '0x00 | 数据长度高字节
6 | 数据长度L | '0x08 | 数据区共8字节
7 | 暂存胶囊SN[0] | '0x** | 回显待写入SN
8 | 暂存胶囊SN[1] | '0x** | 回显待写入SN
9 | 暂存胶囊SN[2] | '0x** | 回显待写入SN
10 | 暂存胶囊SN[3] | '0x** | 回显待写入SN
11 | 暂存胶囊SN[4] | '0x** | 回显待写入SN
12 | 暂存胶囊SN[5] | '0x** | 回显待写入SN
13 | 暂存胶囊SN[6] | '0x** | 回显待写入SN
14 | 暂存胶囊SN[7] | '0x** | 回显待写入SN
15 | 校验和 | '0x** | 8字节SN逐字节累加，取低8位
9. 出厂SN配置：确认写入应答（0x47）
序号 | 标识符 | 格式定义 | 备注
0 | 头标识1 | '0x5A | 固定值（ASCII：Z）
1 | 头标识2 | '0x41 | 固定值（ASCII：A）
2 | 头标识3 | '0x59 | 固定值（ASCII：Y）
3 | 头标识4 | '0x53 | 固定值（ASCII：S）
4 | 命令 | '0x47 | 单字节
5 | 数据长度H | '0x00 | 数据长度高字节（大端模式）
6 | 数据长度L | '0x00 | 数据长度低字节（大端模式）
7 | 校验和 | '0x00 | 无数据，校验和为0x00
10. 出厂SN配置：错误应答（0x49）
序号 | 标识符 | 格式定义 | 备注
0 | 头标识1 | '0x5A | 固定值（ASCII：Z）
1 | 头标识2 | '0x41 | 固定值（ASCII：A）
2 | 头标识3 | '0x59 | 固定值（ASCII：Y）
3 | 头标识4 | '0x53 | 固定值（ASCII：S）
4 | 命令 | '0x49 | 单字节
5 | 数据长度H | '0x00 | 数据长度高字节（大端模式）
6 | 数据长度L | '0x00 | 数据长度低字节（大端模式）
7 | 校验和 | '0x00 | 无数据，校验和为0x00

## SN编码组成
胶囊序列号（SN）编码组成
序号 | 标识符 | 格式定义 | 备注
0 | 公司名称缩写“Y” | '0x59 | 固定值
1 | 高4位：产品分类代码 低4位：产品生产时间·年高位 | 高4位：1、2、3、4、6、7、8 低4位：0～9 | 8421 BCD；产品分类代码按约定枚举
2 | 高4位：产品生产时间·年低位 低4位：产品生产时间·月高位 | 高4位：0～9 低4位：0～1 | 8421 BCD
3 | 高4位：产品生产时间·月低位 低4位：生产批次高位 | 高4位：0～9 低4位：0～9 | 8421 BCD
4 | 高4位：生产批次低位 低4位：产品检验状态 | 高4位：0～9 低4位：1～3 | 8421 BCD
5 | 高4位：产品流水号高位 低4位：产品流水号 | 0～9 0～9 | 8421 BCD
6 | 高4位：产品流水号 低4位：产品流水号 | 0～9 0～9 | 8421 BCD
7 | 高4位：产品流水号 低4位：产品流水号低位 | 0～9 0～9 | 8421 BCD

## SN解码组成
胶囊序列号（SN）解码组成
序号 | 标识符 | 格式定义 | 备注
0 | 系统代号1 | '0x43 | 固定值（ASCII：C）
1 | 系统代号2 | '0x44 | 固定值（ASCII：D）
2 | 高4位：产品分类代码 低4位：产品分类代码 | 0～9 0～9 | 8421 BCD
3 | 高4位：产品生产年高位 低4位：产品生产年低位 | 0～9 0～9 | 8421 BCD
4 | 高4位：产品生产月高位 低4位：产品生产月低位 | 0～1 0～9 | 8421 BCD
5 | 高4位：产品生产批次高位 低4位：产品生产批次低位 | 0～9 0～9 | 8421 BCD
6 | 高4位：产品流水号高位 低4位：产品流水号中位 | 0～9 0～9 | 8421 BCD
7 | 产品流水号低位 | 0～9 | 8421 BCD

## TX-RX图像协议
NRF_TX ↔ NRF_RX 图像无线通信协议
1. 协议范围与公共规则
字节偏移 | 标识符 | 格式定义 | 备注
— | 通信方向 | NRF_TX ↔ NRF_RX | 2.4 GHz Radio图像专用链路
— | 无线包长度 | 254字节 | 固定有效载荷长度
— | 包头 | 无ZAYS/无IMG头 | 首字节直接为命令字
— | 胶囊SN | 8字节 | 所有图片包位于字节2～9
— | 最大JPEG长度 | 20000字节 | 超过范围的BEGIN由RX拒绝
— | DATA固定头 | 12字节 | 单片最多携带242字节JPEG
— | 16位字段字节序 | 大端 | 高字节在前
— | 帧ID | 0～254循环 | 无线包中占1字节
— | Radio硬件CRC | CRC16 | 初值0xFFFF，多项式0x11021
— | 分片总数 | (JPEG长度+241)/242 | 整数除法向下取整
2. 图像开始包 BEGIN（0x01，NRF_TX → NRF_RX）
字节偏移 | 标识符 | 格式定义 | 备注
0 | 命令 | '0x01 | 图像开始包
1 | 图片帧ID | '0x** | 当前图片编号
2～9 | 胶囊SN | '0x** | 8字节；必须与RX绑定SN一致
10～11 | JPEG总长度 | '0x**** | 大端，高字节在前
12～13 | DATA分片总数 | '0x**** | 大端；必须等于(JPEG长度+241)/242
14～16 | TX固件版本 | 主/次/测试 | 各占1字节
17～253 | 保留 | '0x00 | 补0至254字节
发送规则 | BEGIN重复次数 | 2次 | 仅首轮连续发送；ACK重试时不再发送BEGIN
3. 图像数据包 DATA（0x80，NRF_TX → NRF_RX）
字节偏移 | 标识符 | 格式定义 | 备注
0 | 命令 | '0x80 | 图像数据包
1 | 图片帧ID | '0x** | 必须与BEGIN一致
2～9 | 胶囊SN | '0x** | 必须与BEGIN及RX绑定SN一致
10～11 | 分片序号 | '0x**** | 大端，从0开始
12～253 | JPEG分片数据 | '0x** | 每片最多242字节
最后一片 | 有效数据 | 1～242字节 | 只取JPEG剩余字节，未使用包尾补00
接收规则 | 重复分片 | 忽略 | RX使用分片位图去重
发送规则 | 相邻DATA间隔 | 1 ms | 当前工程配置
4. 图像结束包 END（0x03，NRF_TX → NRF_RX）
字节偏移 | 标识符 | 格式定义 | 备注
0 | 命令 | '0x03 | 图像结束包
1 | 图片帧ID | '0x** | 必须与BEGIN一致
2～9 | 胶囊SN | '0x** | 必须与BEGIN及RX绑定SN一致
10 | 整图校验和 | '0x** | 全部有效JPEG字节累加取低8位
11～253 | 保留 | '0x00 | 补0至254字节
校验公式 | Image Checksum | SUM(JPEG)&0xFF | 不包含无线包头、保留区和最后一片填充区
5. 图片接收完成应答 ACK（0x10，NRF_RX → NRF_TX）
字节偏移 | 标识符 | 格式定义 | 备注
0 | 命令 | '0x10 | 图片接收完成应答
1 | 图片帧ID | '0x** | 已成功接收的图片编号
2～9 | 胶囊SN | '0x** | 已成功接收图片的SN
10～253 | 保留 | '0x00 | 补0至254字节
发送规则 | ACK重复次数 | 2次 | RX校验整图成功后连续发送
匹配规则 | TX确认条件 | 帧ID+SN一致 | 旧帧或其他胶囊ACK无效
6. RX接收、绑定和完整性检查
字节偏移 | 标识符 | 格式定义 | 备注
1 | 绑定过滤 | 必须已绑定 | 未绑定或SN不匹配时忽略0x01/0x80/0x03
2 | BEGIN检查 | 长度与分片数合法 | JPEG为1～20000字节，分片数必须匹配
3 | 帧一致性 | 帧ID+SN一致 | 普通图片解析要求帧ID+SN一致；待扫描时可用独立END发0x12
4 | 分片去重 | 按Index位图 | 重复DATA不重复写入或计数
5 | END完整性 | 全部分片到齐 | 普通接收不完整时不发0x10；待扫描可用该END发0x12
6 | 整图校验 | 累加和一致 | 失败时丢弃当前帧
7 | 成功处理 | ACK并转发 | 发0x10后构造0x81 UART完整图片帧
7. TX超时与重发规则
字节偏移 | 标识符 | 格式定义 | 备注
1 | 首轮发送 | BEGIN×2→全部DATA→END | 首轮END后开始等待ACK
2 | ACK超时 | 30 ms | 从首轮END发送完成后计时
3 | 最大重试 | 1次 | 超过次数后放弃本帧
4 | 重试内容 | 全部DATA→END | 不重发BEGIN
5 | 重试后处理 | 结束本帧 | 当前实现不再等待第二轮ACK
8. 完整报文示例（SN：59 62 60 90 11 00 00 00）
字节偏移 | 标识符 | 格式定义 | 备注
参数 | 示例条件 | JPEG=16454字节 | 长度0x4046，共68片0x0044，Frame ID=0xBD，版本1.1.0
BEGIN | '0x01 | 01 BD 59 62 60 90 11 00 00 00 40 46 00 44 01 01 00 | 其余补00至254字节；连续发送2次
DATA #0 | '0x80 | 80 BD 59 62 60 90 11 00 00 00 00 00 + 242字节JPEG | 第一片
DATA #67 | '0x80 | 80 BD 59 62 60 90 11 00 00 00 00 43 + 最后240字节 + 00 00 | 最后一片；2字节填充不计入整图校验
END | '0x03 | 03 BD 59 62 60 90 11 00 00 00 CS | CS为16454个JPEG有效字节累加取低8位，其余补00
ACK | '0x10 | 10 BD 59 62 60 90 11 00 00 00 | 其余补00至254字节；RX连续发送2次
9. 与0x81完整图片转发协议的关系
字节偏移 | 标识符 | 格式定义 | 备注
无线阶段 | TX ↔ RX | 0x01/0x80/0x03/0x05/0x10/0x11/0x12 | 均为固定254字节Radio包；0x11/0x12为按需扫描协商
UART阶段 | RX → STM32 | FF 55 12 34 + 81 + LEN + 128字节设备信息 + JPEG + CHECKSUM | RX重组并校验成功后构造；动态长度
PC阶段 | STM32 → PC | 5A 41 59 53 + 81 + LEN + 数据 + CHECKSUM | 不属于TX-RX无线分片协议
10. 按需天线扫描：命令与包格式
字节偏移 | 标识符 | 格式定义 | 备注
公共 | Radio包长 | 254字节 | 首字节为命令；其余未定义字段补00；使用现有硬件CRC16
'0x05 | SN广播：TX→RX | 0=05；1～8=胶囊SN；9～253=00 | 原有命令；收到有效0x12后临时加快发送
'0x12 | 扫描请求：RX→TX | 0=12；1=END帧ID；2～9=绑定SN；10～253=00 | 在END应答窗口连发2次；等同该帧ACK；未收齐的图片不转发
'0x12 | TX接受条件 | 正在等待ACK，且帧ID、SN均匹配 | 旧帧、其他SN或窗口之外的请求无效
'0x11 | 扫描开始：TX→RX | 0=11；1～8=胶囊SN；9～253=00 | TX接受0x12后在密集SN广播初期穿插发送；RX核对绑定SN
'0x10 | 普通图片ACK | 0=10；1=图片帧ID；2～9=胶囊SN | 完整图片按原协议应答；待扫描时以0x12代替该帧ACK
11. 扫描协商时序与触发条件
字节偏移 | 标识符 | 格式定义 | 备注
1 | 绑定后被动搜包 | 12路×8 ms×5轮≈480 ms/批 | 仅用于寻找匹配包；零命中则重复该批次，不保证480 ms内收到包
2 | 抓取图片END | CRC正确、SN=绑定SN、END携带帧ID | 即使未收到BEGIN或整图，也可直接请求；扫描中捕获END后暂留该路
3 | 请求窗口 | TX发完END后等待ACK约30 ms | RX须在此窗口内发送0x12；扫描中发送后在原通道等候开始通知
4 | TX快速广播 | 暂停图片1800 ms；SN间隔约8 ms | 只有接受0x12才进入；正常图片周期及低功耗行为不变
5 | RX正式扫描 | 12路×30 ms×4轮≈1440 ms | 只统计绑定SN且CRC正确的0x05包；每路保存有效包平均RSSI
6 | 选路与恢复 | 按平均RSSI选前三路 | 先锁定最强路；失联时依次试其余候选；全部失败后再请求扫描
7 | 请求未成功 | 最多使用2个END窗口发请求 | 之后停止请求；完整图片仍可发普通ACK。若无END，无法立即命令TX
12. 254字节无线报文示例
字节偏移 | 标识符 | 格式定义 | 备注
条件 | 示例SN和帧ID | SN=59 62 60 90 11 00 00 00；ID=BD | 以下仅列有效前缀，余下字节补00
RX→TX | 0x12请求 | 12 BD 59 62 60 90 11 00 00 00 | 同一END帧ID；在TX应答窗口发送
TX→RX | 0x11开始 | 11 59 62 60 90 11 00 00 00 | RX核对SN后启动正式扫描
TX→RX | 0x05快速SN | 05 59 62 60 90 11 00 00 00 | 仅协商成功后的1800 ms窗口内密集发送

## 128字节设备信息
序号 | 标识符 | 格式定义 | 备注
0 | 数据头信息 | 0x00
1 | 数据头信息 | 0x55
2 | 数据头信息 | 0xaa
3 | 数据头信息 | 0x88
4 | 数据头信息 | 0x99
5 | 胶囊软件主版本号 | VERSION_MAIN
6 | 胶囊软件子版本号 | VERSION_SUB
7 | RF软件主版本号 | VERSION_MAIN
8 | RF软件子版本号 | VERSION_SUB
9 | 主控软件主版本号 | VERSION_MAIN
10 | 主控软件子版本号 | VERSION_SUB
11 | 胶囊序列号 | device_id[0] | 高位放高字节
12 | 胶囊序列号 | device_id[1] | 高位放高字节
13 | 胶囊序列号 | device_id[2] | 高位放高字节
14 | 胶囊序列号 | device_id[3] | 高位放高字节
15 | 胶囊序列号 | device_id[4] | 高位放高字节
16 | 胶囊序列号 | device_id[5] | 高位放高字节
17 | 胶囊序列号 | device_id[6] | 高位放高字节
18 | 胶囊序列号 | device_id[7] | 高位放高字节
19 | RF序列号 | device_id[0] | 高位放高字节
20 | RF序列号 | device_id[1] | 高位放高字节
21 | RF序列号 | device_id[2] | 高位放高字节
22 | RF序列号 | device_id[3] | 高位放高字节
23 | RF序列号 | device_id[4] | 高位放高字节
24 | RF序列号 | device_id[5] | 高位放高字节
25 | RF序列号 | device_id[6] | 高位放高字节
26 | RF序列号 | device_id[7] | 高位放高字节
27 | STM32ID | 0x00
28 | STM32ID | 0x00
29 | STM32ID | 0x00
30 | STM32ID | 0x00
31 | STM32ID | 0x00
32 | STM32ID | 0x00
33 | STM32ID | 0x00
34 | STM32ID | 0x00
35 | STM32ID | 0x00
36 | STM32ID | 0x00
37 | STM32ID | 0x00
38 | STM32ID | 0x00
39 | 天线信号强度 | antenna_detect_rssi[0x00]
40 | 天线信号强度 | antenna_detect_rssi[0x01]
41 | 天线信号强度 | antenna_detect_rssi[0x02]
42 | 天线信号强度 | antenna_detect_rssi[0x03]
43 | 天线信号强度 | antenna_detect_rssi[0x04]
44 | 天线信号强度 | antenna_detect_rssi[0x05]
45
46
47
48
49 | 天线号 | antenna_detect_id
50 | 天线频段 | NRF_RADIO->FREQUENCY
51 | 天线信号强度 | antenna_detect_rssi[0x06]
52 | 天线信号强度 | antenna_detect_rssi[0x07]
53 | 天线信号强度 | antenna_detect_rssi[0x08]
54 | 天线信号强度 | antenna_detect_rssi[0x09]
55 | 天线信号强度 | antenna_detect_rssi[0x0A]
56 | 天线信号强度 | antenna_detect_rssi[0x0B]
57
58
59
60
61 | 胶囊软件测试版本号 | VERSION_TEST
62 | RF软件测试版本号 | VERSION_TEST
63 | 主控软件测试版本号 | VERSION_TEST
64
65
66
67
68
69 | frame_number_sec | 秒内帧编号
70 | RTC | TimeNow.year （BCD码）
71 | RTC | TimeNow.month（BCD码）
72 | RTC | TimeNow.mday （BCD码）
73 | RTC | TimeNow.wday （BCD码）
74 | RTC | TimeNow.hour （BCD码）
75 | RTC | TimeNow.min （BCD码）
76 | RTC | TimeNow.sec （BCD码）
77 | 加速度值XDATA_L | 加速度值有两种格式详见批注
78 | 加速度值XDATA_H | 加速度值有两种格式详见批注
79 | 加速度值YDATA_L | 加速度值有两种格式详见批注
80 | 加速度值YDATA_H | 加速度值有两种格式详见批注
81 | 加速度值ZDATA_L | 加速度值有两种格式详见批注
82 | 加速度值ZDATA_H | 加速度值有两种格式详见批注
83 | RTC 初始时间 | TimeNow.year （BCD码）
84 | RTC 初始时间 | TimeNow.month（BCD码）
85 | RTC 初始时间 | TimeNow.mday （BCD码）
86 | RTC 初始时间 | TimeNow.wday （BCD码）
87 | RTC 初始时间 | TimeNow.hour （BCD码）
88 | RTC 初始时间 | TimeNow.min （BCD码）
89 | RTC 初始时间 | TimeNow.sec （BCD码）
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
注：目前加速度值用的是8bit数据